全科壁挂诊疗仪（信息化诊断系统）功能参数

- 检査项目

  - 检査项目10项：其中包含脉率、脉搏氧饱和度、脉搏强度、无创血压、体温、视力橙查、色觉检查、眼底检查、耳膜及耳道检查、喉部检查。

- 拓展接口和联机软件

  - 具备 USB 接口、网络配置、支持无线数据传输。

  - 具有信息管理系统软件，通过数据对接，实现远程功能：

- 显示、输入、输出

  - 显示器12.1寸；

  - 液晶触摸显不屏；

- 五官检査系统

  - 直接检眼镜

    - 观察视场角8.3可一次性观察整个眼底；

- 4.1.2、29种屈光度正（+1、+2、+3、+4、+5、+6、+7、+8、+9、+10、+12、+15+20、+40) D ，负（ー1、一2、ー3、一4、一5、一6、一7、一8、一9、一10、一15、一20、一25、一30、-35) D :6种照明形式（小圆、中圆、半圆、大圆、网格、裂隙，3种滤片：无赤滤片（绿色滤片）、钻蓝滤片（蓝色滤片）、偏光滤片

- 4.13、最大孔径照明角0:7.1;

- 4.1.4、色温3200K-3.1%：最大照度5740LX;

- 4.15、照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%，输出照明光的显色指数应不少于35◇

- 4.2、医用放大镜

- 4.2.1、光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，光源360°无影光环照明，配有鼓气囊插口；

- 4.2.2、放大透镜可放大2.39x，视窗放大透镜可左右移开，使器械可伸入耳道；

- 4.2.3、色温3218K，最大照度7389LX;

- 4.3、耳鼻喉检査器

- 4.3.1、光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度36195LX，色温3041K;

- 4.3.2、可与一次性压舌板配备使用，压舌板插入时应顺畅、无阻塞，压舌板插好后应稳固、无脱落。按压自动弹片，压舌板应能顺畅有力地自动弹出压舌板。

- 4.4、多体征检测

- 4.4.1无创血压

- 4.4.1.1液晶屏数字化动态显示测量结果，避免示值误差

- 4.4.1.2、一次测量提供舒张压、收缩压，平均压3个数值；含记忆功能，可记录测量数值。

- 4.4.1.3、针对人群范围有成人、儿童，采用脉搏波振荡法测量原理，通半烫或旦螂量；

- 4.4.1.4、具有视觉报警、听觉报警功能。

- 4.4.1.5、有气密性检测功能，并有检测状态提示。

- 4.4.1、无创血压

- 4.5、脉率和脉搏氧饱和度功能

- 4.5.1液晶屏数字化显示测量结果，避免示值误差；

- 4.5.2、脉搏氧饱和度测量应有脉搏波形、脉搏氧饱和度、脉率显示；4.5.3、脉率显示分辨率为： lbpm ;

- 4.5.4、脉搏氧饱和度显示分辨率为：1%;

- 4.5.5、具有视觉报警、听觉报警功能：

- 4.6、体温检测

- 4.6.1、测量方式：非接触式

- 4.6.2、测量范围：32.0 C -42.9 C （人体模式）

- 4.6.3、精准度：体温计在35.0 C ~42.0C的温度显示范围内，最大允许误差士0.2 C ，低于35.0C或高于42.0 C ，最大允许误差士0.3 C

- 4.7、视力检测

- 4.7.1、可设置检查距离可有五种选择，查看不同的视标图片，可自动生成测试结果；

- 4.8、色觉检测

- 4.8.1、色盲检查图应有简单数字、几何图形、图画、多位数字、其他五种图片类型可选，涵盖常见遗传性色盲，非遗传性色盲，提供诊断功能；

- 4.9、身份信息和医疗数据

- 4.9.1、支持身份证信息读取功能；

- 5．病历管理

- 5.1模糊搜索、查询、传输、下载、打印、当前被检查者病历及历史病历。

- 5.2病历储存数量100万条。

- 5.3可实现蓝牙通信。

- 5.4、多界面显示功能：可连接外接显示器、投影仪、液晶屏并同步显示各项生命体征。

- 6、移动台车

- 6.1采用铝合金材质，乳白色外形大方美观，性能可靠；

- 6.2底座由铝合金压铸而成，配有5只带制动的万向脚轮，可方便室内移动，停住时，锁住制动，即不会自移；站柱由铝管制成；

- 6.3顶部固定座，可手动调节俯仰角度，它和设备的连接采用快速拆装方式，简单方便。仪器安装其上，有固定销钉控制，牢固安全。