便携式除颤仪参考参数

- 自动体外除颤仪，可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示；

- ★双相截顶指数波，最大能量≤200J;

- ★患者阻抗测量范围：≥20-200Ω;

- ★坚固耐用，恶劣情况下（5℃工作、40℃工作、40℃/80%RH工作、碰撞后工作）除颤误差：≤±5%，需提供《检验报告》证明；

- 非可电击心律识别率（无人为干预）:≥98.8%;

- 具有 CPR 节拍器，且节拍器频率符合 AHA 相关规定；

- 具备醒目、简单明了的操作示意图／说明，提高施救效率；

- 预连接电极片，确保施救效率；

- ★具备 ECG 、现场录音记录功能，并可通过红外端口导出；

- 具备电池电量提示功能，确保设备处于随时可用；

- ★防水防尘等级：≥IP55;

- 12、1.5m跌落后仍可正常工作；

- 13、电池：待机时问：≥5年，除颤次数：≥100次200J;

- 14、★可选配放置底座、放置箱、放置柜、便携包等多种安装形式；15、★整机重量：≤2kg，方便运送，确保施救时效性；

- 16、需提供《医疗器械注册证》、注册《检验报告》、防护等级《检测报告》、1.5m跌落《检验报告》等相关证明资料。