附表二：肾内科血液透析热消毒水处理设备

技术性要求

一．科室要求如下

- 设备整机消毒：主机支持反渗透热消毒和化学消毒两种方式+管道支持反渗透热消毒和化学消毒两种方式+40床位U型微循环接头，主机基本升级床位数功能。

- 主机和管道热消毒时间小于3小时，节约科室人力成本和时间。管道上需多点非接触加热器。

- 设备管道系统316L不绣钢具备无死腔、无气泡，节能微循环无死腔床位U型接头，确保全程无死水透析。

- 设备包含：原水加压泵2套（双水加压）、多介质过滤器1套、阳离子交换器1套、活性炭过滤器1套、精密过滤器1套、双极热消主机1套（同时基本化消和热消毒功能）、医用级316L卫生管路1套、U型微循环接头45套（含5套备用接头）。

- 科学合理的布局规划，合适的治疗设备。选用风险最小的热消毒水处理设备，选择维修成本最低的国内生产的知名一线品牌透析热消毒水机，选择售后服务最及时的厂家。

- 科室透析用水要求：水质要求细菌小于10CFU/ML ,内毒素含量小于0.016EU/ML (提供权威第三方水质检测报告)

- 先进的网络系统。机器自带可打印水质报告，有利于感控全过程追踪

- 二、设备安装条件

- 1、水机承重2.5T、占地面积15㎡，水处理间：需做水处理台面（离地15公分）及排水地漏（需做斜坡处理）

- 2、电气7.5KW （考虑现有电缆情况）

- 3、基本双水、双电。稳定机器正常运行。

- 三、设备操作人员要求

- 厂家安装周期结合医院透析间隙时间施工，保障感控。

- 厂家须全程指导且培训合格，须给科室及院内医工培训结业证书。

- 整机质保5年，包含所有配件及工时费。